## 第一章   概 述

DOS-808A中文便携式溶解氧仪是我公司生产的实验室电化学分析仪之一,为高智能化连续监测仪。可以配（ppb级或ppm级）极谱式电极，自动实现从ppb级到ppm级的宽范围测量，是检测锅炉给水、凝结水、环保污水等行业的液体中氧含量测量的专用仪器。

DOG-209A以响应快、稳定、可靠、使用费用低等特点，适合火力发电厂大量使用。再加上DOG系列仪表所具的全中文、多功能和直接联网，使其以“实用、方便、功能完善”等优点在同类产品中独树一帜，得到广泛应用。配DOG-209A电极测量ppm级，用于环保行业。

二次表主要特点：

1、全中文显示,操作方便：

全中文显示,界面美观：采用高分辨率的液晶显示模块,所有的数据、状态和操作提示都是中文显示,完全没有厂家自己定义的符号或代码。

简单的菜单结构,文本式的人表对话： 与传统的仪表相比, DOS-808A功能增加了很多,但由于采用了分门别类的菜单结构,类似微机的操作方法,使用起来更清晰、方便。不必记忆操作步骤和操作顺序;可以不用说明书,按照屏幕上的提示就可操作。

多参数同时显示：在一屏上同时显示氧浓度值、输入电流、温度、时间和状态。主显示以10×10mm规格显示氧浓度值,醒目,可视距离远；6个副显示以5×5的规格显示输入电流、温度、状态、星期、年月日和时分秒等,以满足用户的不同使用习惯和提供仪表的时间基准。

2、实用的功能组：

历史数据功能：在测量状态时按存储键，二次表自动存储测量的氧浓度值和温度值,可存储3000组数据。

记事本功能：忠实记录仪表的操作使用情况及发生时间,便于管理。

电极的研究功能：存储50次标定的方式、时间和结果,以分析电极的变化规律。

数字时钟功能：显示当前的时间,为记录功能提供时间基准。

背光功能：可在光线昏暗或彻底没光亮的环境下使用,根据温度变化,自动调节对比度,使显示始终清晰。

工业控制式看门狗：确保仪表不会死机,这是仪表的基本要求。

四种标定方式：除传统的一点和两点标定方法外,还有手动输入零点和斜率以及已知氧浓度值标定等方法,以满足在各种情况下的使用。

符号及术语

使用DOS-808A仪表会碰到一些新的名词和术语，现说明如下：

Pa和bar(巴)都是大气压强的单位,1bar=105Pa,1mbar=100Pa=1hPa

I0：本说明书和显示屏上的I0代表氧浓度为零时的电流（就如同pH电极的零电位一样），但相当稳定。

S：本说明书和显示屏上的S代表氧电极的斜率。单位为pA/mbr,为负值,一般为-100～-900（pA/mbr）。

## 第二章    技术指标

- 测量范围：0～100.0 ug/L；0～20.00 mg/L（自动切换）；0～60℃；

饱和度：0-200.0%；

2、分辨度：0.1 ug/L；0.01 mg/L； 0.1℃；

3、整机基本误差：ug/L：±1.0%FS；mg/L：±0.5%FS ，温度：±0.5℃；

4、整机示值重复性：±0.5%FS；

5、整机示值稳定性：±1.0%FS；

6、自动温度补偿范围：0～60℃，25℃为基准；

7、响应时间：<60秒（终值的98%，25℃）  37℃：98%终值<20秒；

8、时钟精度：±1分/月；

9、RS232通讯接口（选配）；

10、数据存储数量:3000点；

11、数据连续掉电保存时间：10年；

12、电源：220V±10% ，50±1HZ；

13、外形尺寸：205(长)*205(宽)*86(高)mm；

14、重量：二次表：1.5Kg ；

15、工作条件：环境温度：0～60℃   相对湿度：<85%。

## 配套清单

用户开箱时,请按装箱单核对仪器的数量、规格及附件，若数量不对或型号不符，请与厂家或销售商联系。

1、DOS-808A二次表   一台        2、氧电极           一只

3、内置电池         一个         4、使用说明书       一本

5、装箱单           一份         6、合格证           一份

第四章   电极使用

4.1电极工作原理

本表采用极谱式电极，阳电极为Ag/AgCl、阴电极为铂金（Pt）组成，两者之间充满特殊成份的是电解液。由硅橡胶渗透膜包裹于电极四周。测量时，电极间加上675mV的极化电压,氧渗透过隔膜在阴极消耗,同时等量的氧在阳极产生,这个动态过程进行到两边的氧分压相同时达到平衡.此时两电极间的电流与氧分压成正比,二次表检测到此电流,再经过一系列变换,得到氧浓度和氧含量.同时,NTC(负温度系数热敏电阻)检测被测量液的温度,二次表采样后进行温度补偿,将氧浓度或氧含量折算成25℃时的值。

阴极反应：O2+2H2O+4e-→4OH-

阳极反应：4Ag+4Cl-→4AgCl+4e-

4.2电极的结构

最内部内含铂丝阴阻极和热敏电的玻璃棒，它被套在呈管状的银阳极里面，两者组成电极内体。内体又被嵌入不锈钢电极杆中。

因电极几何尺寸合理、膜薄渗透性高、电极腔体内的电解液成分好且用量少等优点，使得电极的响应速度较快。而国内的一些覆膜式氧电极腔体内需要加入20mL左右的电解液，本底氧消耗的时间就相当长，造成较长的时间投不上。

4.3电极的存放

充有电解液并套上保护套时，电极可存放几个月。保护套可以减少电解液的干涸。

若要将电极连续存放超过六个月时，应将膜体中的电解液倒掉，使阴阳电极保持干燥。此时不能将电极接到二次表上通电极化。

4.4电极的极化

首次使用或连续断电5～10分钟以上时，与仪表连接好开电后，所进行的是极化。以使电极里的化学体系达到平衡，降低零氧电流，使电极稳定。开始时，电极的电流较大，按指数规律下降，6个小时后便处于稳定态，在此期间的显示数据将逐渐降低，直到稳定。随后才能进行标定。

极化过程需要6小时，先将电极与二次表正确连接，接通仪表电源即可。如果是关电时间不长，极化时间会短一些，较快地稳定。

4.5电极的标定

每只氧电极都有自己的零点和斜率，而且随着使用，电解液会逐渐消耗，零点和斜率就会发生变化。标定就是为了得到电极的真实零点和斜率。

斜率标定：在已知氧浓度的空气饱和去离子水或空气中标定电极的斜率。这时需要知道大气压力和温度，在空气中还要知道湿度。

两点标定：在零氧环境中标电极的零点，在已知氧浓度的空气饱和去离子水或空气中标定电极的斜率。这时需要知道大气压力和温度，在空气中还要知道湿度。

对电厂超低浓度的溶解氧测量，特别是对除氧器出口，含氧量极低，这时零点是影响测量准确度的关键因素，零点的准确标定就特别重要。

零点标定时，最好用99.99%以上浓度的氮气（N2）。我们建议用户不要用2%的NaHSO3或Na2SO3这些传统所说的“无氧水”来标零点。因为这种溶液的含氧量很难作到0，一般有3～4ppb的误差。

出厂时，我们已经标定了电极的零点和斜率。实际上，零点很稳定，在实际使用过程中变化很小，即使是更换了电解液或隔膜后，零点的漂移也很小。在现场使用中我们建议用工程方法确定电极的零点。见附录。

4.6电极的维护

在使用中最容易发生的是膜的堵塞，造成测量不稳、不准。由于水质的变化，特别是对电厂，关炉后再开炉，水中夹带作较多的杂质，严重时可用眼看见有污物（烂泥、铁锈、藻类物质等）覆在膜上。对这类污染容易发现，而对另一类离子污染用户就不易发现。因微小的离子附着在膜的表面，影响了膜的透气性，而用肉眼又不易发现。对这类污染，可将电极取下，用3%～5%的稀盐酸浸泡几个小时后再使用。

每次标定前应用肉眼观察隔膜是否有损坏。若隔膜上敷有脏物，应用软纸小心搽去电解液。

隔膜失效后应更换。以下几种现象常常表示隔膜失效：

响应时间变长，反应变慢；二次表读数不稳定，漂移大；标定时明显的到不了零和满值；机械损伤。

4.7电极的性能检查

为了检测电极性能的好坏，可通过零氧测量，定性地检测电极的好坏。先将电极取出，置于空气中，稳定几分钟后，记下浓度值。再将电极置于无氧环境中（采用调零胶、99.98%纯度的氮气（N2）或二氧化碳（CO2）均可）。两分钟内，显示值应降到空气中读数的10%以下，5分钟内应降到1%以下。读数超出以上范围，往往是电解液用尽或隔膜损坏，应更换。若更换以后还不好，就应是电极本身的问题了，请与我们联系。

4.8调零胶的使用

零位调整凝胶具有pH12.5的强碱性，应避免与皮肤及粘膜接触。一旦发生，应迅速以大量的清水冲洗。

零位调整凝胶可用定性的校验氧电极的好坏，步骤如下：

将电极置于空气中，稳定一段时间后，读取表上的显示值。

剪去凝胶包装袋的一头。一旦开封，凝胶只在二十四小时内可供使用，随后失效。

将氧电极插入开启的袋内，直至电计的隔膜完全浸于凝胶中。

两分钟内，显示值应降到空气中读数的10%以下，5分钟内应降到1%以下。   凝胶只可用来定性地检查电极的好坏，但标定零点时精度就不够了。对电厂超低氧浓度的测量（特别是除氧出口），我们建议用户别用调零胶来标零点。

4.9电解液、膜体的更换

电解液具有pH13.0的强碱性，应避免与皮肤、黏膜和眼睛接触安。如不慎有上述情形发生，应迅速用大量的清水冲洗。建议戴上手套加以保护。

电极出厂时配有膜体和电解液，并已检测过，用户可以直接使用。但如用户存放了几个月才用，就应先更换电解液。

若有隔膜失效的现象（如响应时间变长，在零氧环境中电流偏大或机械损伤等），应更换敏感膜体。

更换电解液和敏感膜体，应遵守以下要点：（见下图）

- 用手持住电极，使其呈垂直态，膜体向下，旋下旧的膜体；

- 象甩体温计一样，甩掉残留的电解液；

- 用清水清洗膜体、阴阳电极和电极内体，并晾干或用软纸搽干，两者均不能带有水滴；

- 目测O型圈是否有损伤，若有，应更换。

- 将新的原配电解液滴入（新的）膜体内腔。不要太满（只要充满电极内体与膜体的对应）空间即可，约占整个敏感膜体的大部分空间。

- 将电极垂直握住，向上慢慢地旋紧膜体，一定要旋两圈后退一圈，确保没有气泡夹杂。多余的电解液会渗出来，将其搽干净。最后膜体应轻松地套上O型圈，如需要使用才能套上或根本就套不上O型圈，是因为膜体没有安装正确，需重新安装。

- 次更换了电解液或膜后，应重新极化和标定。

## 第五章  仪器的操作

5·1显示屏与功能键的说明

中文实验室水质分析仪选用带背景光的点阵图形式液晶显示屏，可方便的实现图形和中文的显示，方便用户使用。面板上有8个触摸式按键，各键功能如下：

▲▼▲▼:四键为方向键，按动它们可在菜单项中向上、向下、向左和向右将光标移动到所要选的项目上。进入数据修改时，▲▼键分别增加或减小数值。连续按下不放，将加快数据的变化速度。

退出键:是退出当前的状态。在测量态，按下“退出”键，将进入主菜单；进入任何一级菜单后，按下“退出”键后将退回到上一级菜单，连续按动可一直退到测量态。

存储键：在测量状态时，将所测数据与时间一起存入表计中。

确定键：当光标指向项目（菜单）名称时，按“确定”键即可进入该项目（菜单）内，可对该项目（菜单）内的参数进行修改设置；当光标指向项目内的参数时，按“确定”键（或“退出”键）则表示完成了该参数设置，光标返回到该参数所属的项目名称处。

打印键：若配上打印机，按“打印”键可打印出历史数据菜单里显示的数据。

5·2 测量模式

仪器自动进入测量状态，显示如下：

主显示

氧电极的电流

温度是手动设定的

6 .8 ug/L

手 25.0℃          -0.010nA

正常         周二

温度

当前时间

状态

02/12/02

18:28:23

其中溶氧浓度值为主显示，尺寸为10×10mm；nA、温度、状态、星期、年月日和时分秒为副显示，尺寸为5×5mm。状态显示行显示以下信息：

1.正常  2.正在存储！ 3.自动校正！

为满足各种情况下的使用，温度可以手动设定。请参见‘参数’菜单。仪表有自动识别温度电极的功能，一旦取下温度电极则以手动温度值作为补偿，温度值显示的前面将出现一个‘手’字。注意：

1、若要存数据，必须按下“存储”键，这与在线表不同，不自动存储！

2、在测量状态下按“确定”键可进行氧浓度值与饱和度值的切换显示！

3、按下“退出”键，将进入主菜单！

5·3如何选择菜单项目

按“退出”键,进入主菜单。按下方向键，可控制光标的移动来选择菜单项，按下“确定”键就进入菜单。

5·4如何修正时间

进入“参数” 菜单后即可看到“时间修正”,移动光标到“时间修正”。

年： 02     月：11    日：14

时： 09    分：18    秒：16

周： 四

5·5如何改变数据的大小

在修改参数，设定时间等时，数据在一定范围内是可以连续变化的。这时可用▲▼键增加或减小数值，按住不放，变化的速度将越来越快。

5·6如何进行人表对话

在操作中,有许多可选项需要操作者选择，用户可根据可选项在屏幕上的相互位置关系，按动四个方向键加以选择，选中所需的项后按下“确定”键即可。下面是例子：

输入电流：-0.186 nA

温    度： 23.6 ℃

待电流稳定一般要几十分钟

不稳定            稳定

上图是进入标定菜单后的人表对话框。完成了准备工作后，要选择“稳定”时，可按下键，光标就跳到“稳定”项了。如左下图。

输入电流：-0.186 nA

温    度： 23.6 ℃

待电流稳定一般要几十分钟

不稳定            稳定

按下 键，光标就跳到了“不稳定”项了。只有光标在“稳定”项时按下确认键，才进行下一步。

5.7数据的存储

只能在测量状态下存储测量数据,按下“存储”键后,屏幕显示如下图,会出现“正在存储”提示。

6 .8 ug/L

25.0℃            -0.010nA

正在存储！   周二

两秒钟后,"正在存储!"字样消失。表计自动将数据同时间(年、月、日、时、分)一起存储起来(秒的存储没有意义),掉电不丢失。

03/12/02

16:28:23

5·8菜单的超时退出

菜单有多层，一层层地进入，一层层地退出。进入菜单后，每按下一次退出键，将退回一级，直到退到测量态为止。

一旦仪表退出测量态，进入菜单后（‘标定’菜单除外），内部的定时计时器将启动，自动记录退出测量的时间长短，超过了5分钟就将自动退回到测量状态，以避免因操作不慎，使用完后没有彻底退到测量态，造成较长时间不能进行测量。

5·9显示对比度

仪表能自动地跟踪环境温度的变化,自动调整显示的对比度。

# 第六章  菜单及功能详解

6·1主菜单

在测量状态下按下退出键后,进入主菜单,显示如下：

① 历史数据    ④参     数

②诊     断    ⑤标     定

③维     护

用"▲▼▲▼"键移动光标选中某项，按下"确定"键后，即进入对应的子菜单，按"退出"键退回测量态。

6·2“历史数据”子菜单

表计能存储最近的3000个数据,超出后能自动将最老的数据覆盖。实验室表与在线表不同,数据不是等间隔的连续存放的,何时要存,完全由使用者何时按下“存储”键决定。

钠浓度值

表计存储数据时,是带时间存储的。若时间不正确,记录将是错误的,以后的"历史数据"功能将得不到正确的数据。请务必核对时间的正确与否。

表示前面还有数据，可用▲键滚动观察

02/01/08        15:28     8.9ug/L        35.1℃

02/01/08        14:16     8.5 ug/L        34.1℃

02/01/08        13:18     8.1ug/L        32.1℃

02/01/08        12:50     8.2ug/L        36.1℃

02/01/08        12:40     5.9ug/L        37.1℃

02/01/08        12:30     6.8ug/L        33.1℃

02/01/08        12:20     7.6ug/L        25.1℃

02/01/08        12:10     6.6ug/L        28.1℃

年/月/日 时：分

温度的测量值

表示后面还有数据，可用▼键滚动观察

一屏能显示8个数据,可用键滚动观察前面或后面的数据。

6·3“诊 断”子菜单

① 记 事 本

② I0.S查询

6·3·1 “记事本”子菜单

二次表能记录200条最近发生的事件及时间。具体事件如下：

上电运行、关电停运、更改系统时间、一点标液标定开始、一点标液标定结束、二点标液标定开始、二点标液标定结束、斜率标定开始、斜率标定结束、手动输入I0、S、复位或瞬间掉电、清记事本、清数据、清I0.S和更改手动温度值。显示例见下图：

用▲键滚动观察前面的事件，用▼键滚动观察后面的事件。

6·3·2“I0、S查询”子菜

I0为电极的零电位，S为电极的斜率。

I0、S值查询功能将忠实地记录电极的变化过程和老化程度,以判断电解液是否用完,是否需要更换电极。

二次表存储最近50次的标定结果，进入后，一屏只显示最近7次标定结果。

Ⅰ0为电极的零电流，S为电极的斜率。

Ⅰ0、S值查询功能将忠实地记录电极的变化过程和老化程度，以判断电解液是否用完，是否需要更换敏感膜。

Time              I0         S

2    02.12.28          -0.012     -238.1

1    03.03.29          -0.022     -236.1

4    03.06.20         -0.033     -235.83    3    03.09.30          -0.036     -233.6

3    03.10.01          -0.038     -233.5

4    03.09.30          -0.036     -233.3

4    03.09.30          -0.039     -232.1

标定方法

标定的结果

标定的时间

仪表存储最近50次的标定结果，进入后，一屏只显示最近的7次标定结果。用键可向前移动，查找以前的标定结果；移动后可用键向后移。注：“1”表示是一点标定的结果，只有S ，没有新的Ⅰ0产生（保持以前值不变）；“2”表示的是斜率标定的结果；“3”表示的手动输入的Ⅰ0、S值，“4”表示是两点标定的结果。

这些数据用户只能看，不能修改。

6·4“维护”子菜单

①清记事本

②清 数 据

③清I0  .s

按“▲▼”键进行菜单选择，按“确定”键完

成对应的功能，系统自动完成后在后面画“√”。

6·5“参数”子菜单

此菜单完成参数的显示与设置。进入该菜单后,屏幕显示如下：

手动温度：  25.1℃

大 气 压：  1013.0mbar

滤波系数0.5   温度系数：1.0

时间修正

用方向键选择某项，按下“确定”键进入修改，用▲▼键修改完后按下“确定”键或“退出”键即退出该项修。

改。

再按下“退出”键，就退出子菜单，返回到主菜单。

时间修正

二次表在存储数据时，是带时间存储的。如果时间不对，记录将是错误的，以后的“历史数据”功能将得不到正确的数据。

年： 03     月：10    日：18

时： 11     分：18    秒：16

周： 六

用方向键选择，按下“确定”进入，用“▲▼”键修改，完后按下“确定”键或“退出”键即退出该项修改。

年： 02     月：11    日：14

时： 18     分：18    秒：16

周： 六

用方向键选择某项，按下“确定”键，进入修改，用“▲▼”键修改完后按下“确定”键或“退出”键即退出该项修改。

再按下“退出”键，就退出子菜单，返回到主菜单。

6·6 “标定”子菜单

一般说来，每只氧电极都有自己的零点和斜率，而且随着使用，零点和斜率就会发生变化。标定就是为了得到电极的真实零点和斜率。

透气膜式电极的零点很小，在±1ppb之内，故一般不要标零点就可满足使用要求。

若一定要准确地标出零点，最好用99.999%以上浓度的氮气（N2）作零氧环境。我们建议用户不要用2%～5%的无水亚硫酸钠（Na2SO3），这些传统所说的“无氧水”来标零点。因为这种溶液的含氧量很难作到0，一般有3～4ppb的误差。但你可以用它来初步定性的观察电极的零点。

本表有一点标定、斜率标定、手动输入I0、S和两点标定四种方法，供用户选择。

一点标定：当已知被测溶液的氧浓度值时，可输入其浓度值来得其零点，斜率不变。一般情况下，请不要使用这种方法。主要用在电极不能取出，而由通过别的方法知道了氧浓度的场合。

斜率标定：采用氧饱和空气进行标定，此时电极的零点不变，求得电极的斜率。一般情况下采用此法就可满足要求。

手动输入I0、S：在零氧环境中确定零点和斜率的情况下可直接输入电极的I0、S。常用来修正因错误标定造成的零点或斜率的不正常值。也可以通过这种方法来微量调整零点（I0），从而微量修正测量值。

两点标定：在零氧环境中确定电极的零点，在已知氧浓度的空气中确定电极的斜率。

按屏幕提示操作，可很方便地进行标定。标定结束后可进入“参数显示”或：“I0、S查询”子菜单观察I0和S值。

密码核对无误后，屏幕上将显示：

①一点标定

②斜率标定

③手动输入I0 、S

④两点标定

用“▲▼”键选择标定方式，按“确定”键进入，按“退出”键退到主菜单。

6·6·1一点标定

一点标定只能标定电极的零点，斜率不变。显示如下图：

输出电流锁定在11.18mA

请输入被测液氧浓度值:

6.8μg/L

用“▲▼”键输入被测液的浓度值，按下“确定”键，进入标定。

输入电流：-0.186 nA

温    度： 23.6 ℃

待电流稳定

不稳定      稳定

不稳定           稳定

正在标定！！

待显示的电流稳定后，选择“稳定”，按下“确定”键，结束标定。

显示标定结果如下：

02 年8月 16 日一点标定：

I0=   - 0.011 nA

合格          失败

如因各种原因用户标定不成功，请选“失败”，按下“确定”键将退到“标定”菜单。

如果选择“合格”，仪表把标定的结果自动存储，在“I0、S查询”菜单中可查询到。

02 年8月 16 日一点标定：

I0=   - 0.011 nA

正在存储！

三秒钟后，显示如下：

请将电极插回

测量池中并安装好

确定

应将电极放回测量池中，然后按“确定”键，显示如下。

输出电流解除锁定

提示三秒钟后自动返回测量状态。

6·6·2斜率标定

斜率标定只标定电极的斜率，零点不变。显示如下图：

大气压已设为：1013.0 mbar

空气湿度:   50 %

继续

在空气中标定时，要输入湿度若不知道准确值，可按50%输入。

选择好后按“▼”键，选择“继续”，按下“确定”键显示如下：

输出电流锁定在11.18mA

请将电极取出，用滤纸吸干

隔膜上的水滴，置于空气中

等待       完成

按屏幕提示操作，可很方便地进行标定。选“完成”后，显示如下：

输入电流： -0.166 nA

温    度： 23.8 ℃

待电流稳定一般要几十分钟

不稳定      稳定

不稳定           稳定

此时正在标定！

电极没有极化好时，在短时间内是不可能稳定的，不应标定。

待第一行显示的电流稳定后，选择“稳定”，显示标定结果。

02 年8月 16 日斜率标定：

S=   - 239.1 pA/mbar

合格          失败

因各种原因用户判标定不成功，选“失败”后，将退回到“标定”子菜单。

如选“合格”，二次表把标定的结果自动存储，在“参数”和“I0、S查询”菜单中可查询到。

02 年8月 16 日斜率标定：

S=   - 239.1 pA/mbar

正在存储！

仪表应等到善后工作完成后才进入测量。否则传出或输出的电流和存储的数据全是假的。望你严格按提示的步骤操作！

三秒钟后显示自动消除，退回到上一级菜单。

6·6·3手动输入I0、S

进入菜单后，显示如下：

电极零点： -0.001nA

电极斜率： -238.0 pA/mbar

按“确定”键，光标将在“电极零点”与“电极斜率”的数值之间转换，按“▲▼”键可修改数值。当光标指向“电极零点”时按“”键使电极零点初始化为0.000nA; 当光标指向“电极斜率”时按“”键使电极斜率初始化为-238.0 pA/mbar；修改完毕后按“退出”键则退回到上一 级菜单。

6·6·4两点标定

如选择两点标定，先标零点，后标斜率。屏幕显示如下图：

输出电流锁定在11.18mA

请将电极取出，置于无氧水

或无氧氮气中，标零点

等待       完成

按屏幕提示作好准备工作，选择“完成”，按下“确定”键进入下一步。

输入电流： -0.086 nA

温    度： 26.8 ℃

待电流稳定一般要几十分钟

不稳定      稳定

不稳定           稳定

此时正在标定零点！！

零点应该很小，选择“稳定”后按“确定”键零点标定结束。进入斜率标定！

大气压已设为：1013.0 mbar

空气湿度:   50 %

继续

在空气中标定时，要输入湿度，若不知道准确值，可按50%输入。

选择好后按“▲▼”键，选择“继续”，按下“确定”键显示如下：

输出电流锁定在11.18mA

请将电极取出，用滤纸吸干

隔膜上的水滴，置于空气中

等待       完成

按屏幕提示操作，可很方便地进行标定。选“完成”后，显示如下：

输入电流： -58.16 nA

温    度： 23.8 ℃

待电流稳定一般要几十分钟

不稳定      稳定

不稳定           稳定

此时正在标定斜率！

第一行显示的电流稳定后，选择“稳定”，将结束标定！

显示标定结果！！

03 年8月 16 日斜率标定：

I0 =  0.086 nA

S=   - 239.1 pA/mbar

合格          失败

因各种原因用户标定不成功，选“失败”后，将退到“标定”子菜单。

如果选择“合格”，二次表把标定的结果自动存储，在“I0、S值查询”菜单中可查询到。

标定完成后，将提示用户作好善后工作。

显示一秒钟后消失。

## 附录：空气中氧分压和氧的溶解度

大气压：1013mbar

| 温度（℃） | 溶解度（mg/L） | 氧分压（mbar） | 温度（℃） | 溶解度（mg/L） | 氧分压（mbar） | 温度（℃） | 溶解度（mg/L） | 氧分压（mbar） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 14.604 | 210.85 | 20.0 | 9.089 | 207.22 | 40.0 | 6.399 | 196.67 |
| 1.0 | 14.220 | 210.74 | 21.0 | 8.909 | 206.91 | 41.0 | 6.326 | 195.83 |
| 2.0 | 13.801 | 210.64 | 22.0 | 8.738 | 206.59 | 42.0 | 6.232 | 194.95 |
| 3.0 | 13.441 | 210.53 | 23.0 | 8.565 | 206.24 | 43.0 | 6.131 | 194.03 |
| 4.0 | 13.076 | 210.43 | 24.0 | 8.407 | 205.88 | 44.0 | 6.057 | 193.07 |
| 5.0 | 12.756 | 210.30 | 25.0 | 8.254 | 205.48 | 45.0 | 5.969 | 192.06 |
| 6.0 | 12.439 | 210.18 | 26.0 | 8.113 | 205.09 | 46.0 | 5.879 | 190.99 |
| 7.0 | 12.113 | 209.88 | 27.0 | 7.956 | 204.67 | 47.0 | 5.787 | 189.91 |
| 8.0 | 11.831 | 209.88 | 28.0 | 7.826 | 204.21 | 48.0 | 5.703 | 188.75 |
| 9.0 | 11.559 | 209.71 | 29.0 | 7.681 | 203.73 | 49.0 | 5.642 | 187.54 |
| 10.0 | 11.288 | 209.55 | 30.0 | 7.564 | 203.24 | 50.0 | 5.550 | 186.30 |
| 11.0 | 11.036 | 209.38 | 31.0 | 7.432 | 202.72 | 51.0 | 5.446 | 184.98 |
| 12.0 | 10.764 | 209.19 | 32.0 | 7.303 | 202.18 | 52.0 | 5.385 | 183.62 |
| 13.0 | 10.537 | 208.98 | 33.0 | 7.173 | 201.59 | 53.0 | 5.311 | 182.20 |
| 14.0 | 10.305 | 208.77 | 34.0 | 7.060 | 200.98 | 54.0 | 5.237 | 180.71 |
| 15.0 | 10.064 | 208.56 | 35.0 | 6.943 | 200.35 | 55.0 | 5.151 | 179.16 |
| 16.0 | 9.858 | 208.31 | 36.0 | 6.835 | 199.68 | 56.0 | 5.080 | 177.50 |
| 17.0 | 9.637 | 208.06 | 37.0 | 6.719 | 198.97 | 57.0 | 5.003 | 175.88 |
| 18.0 | 9.465 | 207.81 | 38.0 | 6.596 | 198.24 | 58.0 | 4.902 | 174.14 |
| 19.0 | 9.273 | 207.52 | 39.0 | 6.524 | 197.49 | 59.0 | 4.829 | 172.32 |
|  |  |  |  |  |  | 60.0 | 4.740 | 170.41 |