产品名称：TSI9555风速仪

产品型号：TSI9555型

销售热线：1326-007-2458 商务QQ：474-556-186

产品介绍：TSI9555风速仪 9555系列是便携的、手持式的多功能通风测试仪器。这些仪器可选配差压传感器，配备有多个宽量程、插拔式探头。用户可根据实际测试的需要，从多种具有不同功能的探头中选用最合适的，只需简单的插上探头，即可实 现多种测试。这些探头可测量风速、温度、相对湿度、CO和CO2。可以计算 的参数包括风量、热流、紊乱度、湿球温度和露点温度。 探头可随时订购，附带参数单和可溯源的证书。当需要标定时，仅需要  将探头返回标定，因为校准数据都保存在探头内。  
  特性和优点 9555 系列多功能通风表的选配探头  
TSI VELOCICALC® 多参数通风表 （型号：9555(A|P|X)）高级别精度，尤其在低风速下最大能同时显示5 个测试参数 型号 探头描述  
960  风速和温度，直探头  
962 风速和温度，可折弯探头  
964 风速、温度和湿度，直探头  
966 风速、温度和湿度，可折弯探头  
995 直径100mm 的叶轮探头  
792 表面温度探头  
794 空气温度探头  
980  室内空气品质探头  
982 室内空气品质探头，可测CO  
TSI VELOCICALC® 多参数通风表 （型号：9555(A|P|X)）

可选配"smart"插拔式探头，包括CO2 和叶轮探头  
大屏幕显示    
手动或连续的数据记录功能  
包含TRAKPROTM 和LogDat2TM软件用户自定义测试数据组的名字  
支持蓝牙(Bluetooth®)打印机  
快速校准和维修服务----只需返回探头  
  技术参数  
  9555    9555-A    9555-P    9555-X  
温度(964/966/980/983型探头)  范围 -10∼60℃  
精度5 0.3℃  
分辨率 0.1℃  
温度(960/962 型探头) 范围 -18∼93℃  
精度5  0.3℃  
分辨率 0.1℃  
温度995 叶轮探头)  
 范围 0∼60℃  
精度5  0.1℃  
分辨率 0.1℃  
风速(960/962 型探头)  
 范围 0∼50m/s  
精度1&2  读数的± 3%，或± 0.015m/s 取较大的  
分辨率 0.01m/s  
风速(995 型叶轮探头)  
 范围 0.25∼30m/s  
精度 读数的± 1%，或± 0.02m/s  
分辨率 0.01m/s  
风速(皮托管) 范围3 1.27∼78.7m/s \  
精度4 在10.16 m/s 下，± 1.5%  
分辨率  0.01m/s  
风管尺寸  
 1∼635cm，增量为0.1cm  
体积流量 实际量程是风速、压力、风管尺寸和K 系数的函数  
一氧化碳CO (982 型探头) 范围 0∼500 ppm  
精度7  读数的± 3%，或± 3ppm 取较大的  
分辨率  0.1 ppm  
二氧化碳(980/982 型探头)  
 范围  0∼5000 ppm  
精度8  读数的± 3%，或± 50ppm 取较大的  
分辨率  1 ppm  
相对湿度964/966/980/982 型探头)  范围 0∼95%RH  
精度6  ± 3%RH  
分辨率 0.1%RH  
静压/ 差压 范围9  -28.0∼+28.0 mmHg, -3735~+3735 Pa \  
精度 读数的± 1% 或± 0.01 mmHg, ± 1Pa  
分辨率 1 Pa, 0.01mmHg  
大气压 
 范围 517.15∼930.87 mmHg  
精度 读数的2%  
数据存储能力 
 容量 26500 个数据和100 个数据组  
采集间隔 1s∼1h  
操作温度 5∼45℃  
保存温度 -20∼60℃  
时间常数 用户自定义  
仪器尺寸 9.7 cm × 21.1 cm × 5.3 cm  
仪器重量(带电池)  0.36kg  
仪器探头尺寸 

 长度 101.6 cm  
顶部直径 7.0 mm  
基座直径 13.0 mm  
可折弯探头尺寸 

 折弯部分的长度 19.7 cm  
折弯连接部位的直径 9.5 mm  
供电 四节AA 电池或可选AC 适配器  
  9555  9555-A 9555-P 9555-X  
可测风速、温度和湿度的探头 直 
 可折弯 选配 选配  
压力测试 ● ● ● ●  
计算风量、湿球温度、露点温度 ● ● 可选 可选  
可选的风速和温度探头 ● ● ● ●  
可选的叶轮探头 ● ● ● ●  
可选的IAQ 探头（可测量CO2、温度、湿度和CO） ● ● ● ●  
数据采集（手动，自动连续保存） ● ● ● ●  
数据采集软件 ● ● ● ●  
可选的蓝牙打印机 ● ● ● ●  
校准证书 ● ● ● ●  
1 当温度范围超过5~65℃后，风速测量值需要修正；  
2 该精度指测量0.15~30m/s 时的精度  
3 小于5m/s 的风速不推荐采用皮托管测量。皮托管适合大于10.00m/s 的风速测量。量程会随着大气压变化而有所改变  
4 精度是从压力到风速的转换率的函数。当实际压力值增大时，转换精度也增大。  
5 该精度指测量环境温度为25℃时的精度，温度变化后，需要增加0.03℃/℃的补偿  
6 该精度指测量环境温度为25℃时的精度，温度变化后，需要增加0.2% RH/℃的补偿，包括了1% 的滞后  
7 该精度指测量环境温度为25℃时的精度，温度变化后，需要增加± 0.36%/℃的补偿  
8 该精度指校准温度下的精度，温度变化后，需要增加± 0.5%/℃的补偿  
9 压力极限=190 in. H2O（360 mmHg, 48kPa）